## REGISTRO
" Exactitud en Tiempo Real"
“Just Accurate Results”
PROGRAMA PARA LA VALIDACION ANALITICA DE PRUEBAS DE LABORATORIO
LA TRAZABILIDAD ES RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE LA VALIDACION ES RESPONSABILIDAD DEL LABORATORIO
| LABORATORIO |  |  | FOR-QCP-003
| FECHA | 2026-07-28 08:47
DEPARTAMENTO
RESPONSABLE
E-MAIL

## TRAZABILIDAD
ESQUEMA DE EVALUACION EXTERNA DE LA CALIDAD |  | ESQUEMA ACREDITADO EN TODOS SUS PROGRAMAS
JAR QUALITY SA DE CV |  | ISO/IEC 17043 : 2010. ACREDITACION ema.ac: PEA-CLI-02
www.qualitat.cc |  | DR ARTURO MANLIO TERRÉS SPEZIALE
www.i-qualitat.net |  | RESPONSABLE
La Normas ISO/IEC 15189:2007 tienen por objeto lograr la mejora continua de la calidad para que los laboratorios
informen resultados confiables y en consecuencia las decisiones médicas se puedan basar en evidencia sólida.
LA TRAZABILIDAD ES RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE LA VALIDACION ES RESPONSABILIDAD DEL LABORATORIO
"LA PRINCIPAL DIFERENCIA ENTRE LOS PROGRAMAS DE EVALUACION EXTERNA DE LA CALIDAD
DESARROLLADOS CONFORME A ISO /IEC 17043:2010 Y LOS QUE UTILIZABAMOS EN EL PASADO
DEPENDE FUNDAMENTALMENTE DE QUE EN LOS PREVIOS EL VALOR ESPERADO
DEPENDIA DEL CONSENSO DE RESULTADOS EMITIDOS POR LOS PARTICIPANTES
DENTRO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
MIENTRAS QUE EN LA ACTUALIDAD DAMOS UNA MAYOR IMPORTANCIA A LA
TRAZABILIDAD Y A LA VALIDACION DE LOS VALORES ASIGNADOS"
- CONSENSO INTRAGRUPAL NO ES SINÓNIMO DE CONFORMIDAD -
LOS FABRICANTES DE LOS SISTEMAS ANALITICOS DEBEN PROPORCIONAR EVIDENCIA SOLIDA DE TRAZABILIDAD INCLUYENDO
LA CERTIFICACION ISO 17511 DE SUS SISTEMAS E ISO 13485 DE SUS CONTROLES

## VALIDACION
VALIDACION DE METODOS ANALITICOS
LA RELEVANCIA MEDICA ES LA PREMISA FUNDAMENTAL
1. La validación debe considerar los aspectos de confiabilidad y de aplicabilidad que pueden comprometer la calidad de las mediciones.
a) La confiabilidad es inversamente proporcional a la incertidumbre.
b) La aplicabilidad es inversamente proporcional al costo / beneficio, en función de tiempo, dinero y esfuerzo.
2. Las características del confiabilidad analítico a considerar son:
a. Precisión
b. Exactitud
c. Linealidad
d. Limite de detección
e. Rango analítico
f. Interferencias analíticas
g. Acarreo
h. Sensibilidad analítica
i. Especificidad analítica
j. Error analítico total
3. Las características de aplicabilidad que conviene considerar son:
a. Costo por prueba incluyendo costos directos e indirectos, aparentes y ocultos.
b. Versatilidad del instrumento
c. Volumen de la muestra
d. Tiempo de respuesta urgencias y rutina. Disponibilidad las 24 hrs del dia.
d. Destreza requerida por parte del operador. Capacitación.
e. Procedimientos de mantenimiento y limpieza
g. Flexibilidad (amigable)
h. Respuesta de servicio del proveedor incluyendo disponibilidad de insumos y de mantenimiento.
4. Existen protocolos de validación publicados por CLSI: Clinical and Laboratory Standards Institute (Antes NCCLS)
http://www.clsi.org
a. EP05-A2: Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods; Approved-Second Edition. (2004)
b. EP06-A : Evaluation of the Linearity of Quantitative Measurement Procedures: A Statistical Approach; Approved Guideline. (2003)
c. EP07-A: Interference Testing in Clinical Chemistry; Approved Guideline (2002)
d. EP09-A2 : Method Comparision and Bias Estimation Using Patient Samples;Approved Guideline - Second Edition (2002)
e. EP10-A2: Preliminary Evaluation of Quantitative Clinical Laboratory Methods; Approved Guideline - Second Edition (2002)
f. EP12-A: User Protocol for Evaluation of Qualitative Test Performance; Approved Guideline (2002)
g. EP14-A : Evaluation of Matrix Effects; Approved Guideline (2001)
h. EP15-A : User Demonstration of Performance for Precision and Accuracy;Approved Guideline (2001)
i. EP17-A : Protocols for Determination of Limits of Detection and Limits of Quantitation; Approved Guideline
j. EP21-A : Estimation of Total Analytical Error for Clinical Laboratory Methods; Approved Guideline (2003)

## QQCDC
QQCDC
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL CONTROL DE CALIDAD ANALÍTICO
Qué, Por Qué, Para Qué, Quién, Cuando, Donde, Como y Con Qué
1. Definir cuales son la necesidades para poder establecer los requisitos
2. Seleccionar el sistema sobre la base de confiabilidad y aplicabilidad incluyendo la incertidumbre y la trazabilidad bien documentadas.
3. Adquirir el sistema: analizador, consumibles. calibrador, reactivos y controles.
4. Instalación,capacitación, asesoría y asistencia técnica
5. Validación del método
a) Calibración: Curva con 3 niveles en pares: 2 altos, 2 medios, 2 bajos
b) Validar calibración con 2 controles INDEPENDIENTES en zonas de incertidumbre: Control Alto + Control Bajo.
La validación de métodos no admite el uso de los controles del fabricante del sistema analítico. Prefiera controles con Certificación ISO 13485:2003
c) VCO: Variación en condiciones óptimas, serie de 20 datos: Media, DS y CV ( Ej. = 3% )
d) Preparar el Gráfico de Control: Levey Jennings para 26 días: CV% del VCO x 2 ( Ej. = 6 % )
e) Establecer los límites de la variabilidad biológica de la población que será atendida calculándola sobre la base de los límites de referencia
Glucosa mg/dL : 70 - 110, Mediana = 90, Rango = 40, Cuartil = 10, VB = 10/90 = CVB% = 11.1%
Creatinina mg/dL= 0.8 - 1.2, Mediana = 1, Rango = 0.4, Cuartil = 0.1, VB = 0.1/1.0 = CVB% = 10.0%
f) Establecer las metas analíticas para el nivel normal: Tonks, Aspen y Six Sigma.
GLUCOSA: TONKS = 11.1%; ASPEN= 5.6%, SIX SIGMA= 1.9%
CREATININA: TONKS = 10.0%; ASPEN= 5.0%, SIX SIGMA = 1.7%
6. PICC: Programa Interno de Control de Calidad.
Precisión:
CVA% Establecer el Coeficiente de Variación Analítico Porcentual
CVR : Calcular Coeficiente de Variación Relativa dividiendo CVA% entre la Meta Analítica Aspen a la que llamaremos Coeficiente de Variación Seleccionado (CVs%)
CVR = CVA% / CVs%
7. EEEC. Evaluación Externa de la Calidad.
Exactitud:
Revisar Índice de Desviación Estándar:
IDS = (Valor Esperado – Valor Observado) / DS Analítica
ERROR TOTAL: ET
Calcular el Error Total en base a la combinación de la Precisión del PICC y la Exactitud del EEEC
ET= Error Total = Raíz [ ( Precisiónª2) ( Exactitudª2 ) ]
ET = Raiz Cuadrada [ ( CVR%)ª2 x( IDS)ª2 ]
INDICE DE VARIANZA: IV
IV = ET x 100

## MASTER
| SGC: SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD |  |  |  | PIV | SIGMA | STATUS
[5 empty] | < 4 | 6 | EXCELENTE
TRAZABILIDAD Y VALIDACION ANALITICA |  |  |  |  | 5 - 12 | 5 | OPTIMO
[5 empty] | 13 - 50 | 4 | META QUALITAT
[5 empty] | 51 - 100 | 3 | ALERTA
Fecha de Revisión: | DIA | MES | AÑO |  | 101 - 200 | 2 | NO CONFORME
[5 empty] | > 200 | 1 | INACEPTABLE
LABORATORIO | NOMBRE DEL LAB | CLAVE | CLAVE DEL LAB
www.qualitat.cc aterres@qualitat.cc
Area | DEPARTAMENTO
Nombre de la prueba | MESURANDO
Código | CLAVE DE LA PRUEBA EN EL LABORATORIO
Instrumento | NOMBRE DEL ANALIZADOR
Método | IPF : INFORMACION PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE
Codigo del Sistema | IPF
Valor máximo detectable | IPF
Valor mínimo detectable | IPF
CV% esperado | IPF
| MESURANDO | MIN | MAX | UNIDADES
Límites de referencia | GENERAL | IPL | IPL | IPL: INFORMACION PROPORCIONADA POR EL LABORATORIO
| RANGO | #VALUE!
| MEDIANA | #VALUE!
| DS.Biológica | #VALUE!
Variabilidad Biológica | TONKS : ( Rango / 4 ) | #VALUE!
Metas Analíticas | ASPEN = ( TONKS / 2 ) | #VALUE!
| SIX SIGMA = ( Tonks / 6 ) | #VALUE!
Frecuencia del análisis | INFORMACION PROPORCIONADA POR EL LABORATORIO = IPL
Prioridad | IPL
Especímen | IPF
Volumen | IPF
Mínimo absoluto | IPF
Estabilidad de la muestra | Temperatura ambiente: |  | IPF
| + 4 grados C |  | IPF
| - 4 grados C |  | IPF
| - 29 grados C |  | IPF
| - 70 grados C |  | IPF
Recomendaciones para manejar la muestra |  | IPF
IPF
Interferencias |  | IPF
IPF
Validación | CONTROL | BAJO |  | ALTO
| Lote | IPF |  | IPF
| Valor Asignado | IPL |  | IPL
| N | IPL |  | IPL
| Media Observada | IPL |  | IPL
| DS | IPL |  | IPL
| CV | #VALUE! |  | #VALUE!
| Bias | #VALUE! |  | #VALUE!
| Z Score | #VALUE! |  | #VALUE!
| CVR= ANALITICO / TONKS | #VALUE! |  | #VALUE!
| ERROR TOTAL | #VALUE! |  | #VALUE!
| INDICE DE VARIANZA | #VALUE! |  | #VALUE!
Bibliografía | Manual de Procedimientos del Analizador. Año : IPF
Información Sobre el Método. Año: IPF

## EJEMPLO 1. GLUCOSA
| SGC: SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD |  |  |  |  | PIV | SIGMA | STATUS
[6 empty] | < 4 | 6 | EXCELENTE
TRAZABILIDAD Y VALIDACION ANALITICA | [5 empty] | 5 - 12 | 5 | OPTIMO
[6 empty] | 13 - 50 | 4 | META QUALITAT
[6 empty] | 51 - 100 | 3 | ALERTA
Fecha de Revisión: | 25 | AGOSTO | 2011 |  | FOR-QCP-007 | 101 - 200 | 2 | NO CONFORME
[6 empty] | > 200 | 1 | INACEPTABLE
LABORATORIO | QUALITAT | CLAVE | QT-BQ
www.qualitat.cc aterres@qualitat.cc
Area | BIOQUIMICA
Nombre de la prueba | GLUCOSA
Código | QT-BQ-001
Instrumento | BIOCHEM-STAT-PROFILE
Método | ENZIMATICO
Codigo del Sistema | GLUCOSA DESHIDROGENASA
Valor máximo detectable | 500 mg/dL
Valor mínimo detectable | 10 mg/dL
CV% esperado | 10%
| GLUCOSA | MIN | MAX | UNIDADES
Límites de referencia | GENERAL | 70 | 110 | mg/dL
| RANGO | 40
| MEDIANA | 90
| DS.Biológica | 10
Variabilidad Biológica | TONKS : ( Rango / 4 ) | 11.11%
Metas Analíticas | ASPEN = ( TONKS / 2 ) | 5.556%
| SIX SIGMA = ( Tonks / 6 ) | 1.852%
Frecuencia del análisis | DIARIO ( 24 HRS AL DIA )
Prioridad | URGENCIAS Y RUTINA
Especímen | Suero, plasma, orina, LCR
Volumen | 5 mL
Mínimo absoluto | 1 mL
Estabilidad de la muestra | Temperatura ambiente: |  | 12 hrs
| + 4 grados C |  | 18 hrs
| - 4 grados C |  | 24 hrs
| - 29 grados C |  | 1 mes
| - 70 grados C |  | 1 año
Recomendaciones para manejar la muestra |  | Ayuno minimo de 4 horas
Evitar Hemolisis
Interferencias |  | Lipemia
Ictericia
Validación | CONTROL | BAJO |  | ALTO
| Lote | BR-BAJO-001 |  | BR-ALTO-002
| Valor Asignado | 93.2 |  | 246
| N | 26 |  | 26
| Media Observada | 95.9615 |  | 252.5769
| DS | 2.2712 |  | 5.2928
| CV | 2.367% |  | 2.096%
| Bias | 2.963% |  | 2.674%
| Z Score | 1.2159 |  | 1.2426
| CVR= ANALITICO / TONKS | 0.21301 |  | 0.1886
| ERROR TOTAL | 0.259 | PIV | 0.23435
| INDICE DE VARIANZA | 25.8998 | 24.6676 | 23.4354
Bibliografía | Manual de Procedimientos del Analizador. Año : IPF
Información Sobre el Método. Año: IPF

## STAT
INSTRUCCIONES: CAPTURE LA INFORMACION EN LOS CAMPOS QUE SON DE ESTE COLOR
|  | CONTROL BAJO | CONTROL ALTO
| PRUEBA | GLUCOSA | GLUCOSA
| UNIDADES | mg/dL | mg/dL
| LR.MAX | 100 | 100
| LR MIN | 60 | 60
V.BIOLOGICA
| RANGO | 40 | 40
| MEDIANA | 80 | 80
| CUARTIL | 10 | 10
| TONKS = CVb % | 12.5% | 12.5%
METAS ANALITICAS
| ASPEN | 6.25% | 6.25%
| SIX SIGMA | 2.083% | 2.083%
CONTROLES
| VALOR RECOMENDADO POR EL FABRICANTE (INSERTO) | 100 | 150
| NUEVO VALOR ASIGNADO | 98.8333 | 162.825
V.ANALITICA
| N | 30 | 30
| V.MAXIMO | 110 | 181.5
| V.MINIMO | 85 | 140.25
| RANGO | 25 | 41.25
| MEDIA = X | 100.1667 | 164.775
| MEDIANA = M | 97.5 | 160.875
| DS | 8.3546 | 14.0646
| ERROR ESTÁNDAR | 1.5253 | 2.5678
| CVa % | 8.341% | 8.536%
| SESGO | 1.0274 | 1.0242
| CURTOSIS | -1.3183 | -1.4367
| PRECISION = CVR | 0.66725 | 0.68285
| BIAS % | 0.1664% | 8.967%
| EXACTITUD= IDS = Z SCORE | -0.019949 | -1.0505
| RELEVANCIA= IDS = T SCORE | 2 | 7
| VARIABILIDAD TOTAL % | 15.03% | 15.14%
| ERROR TOTAL | 0.013311 | 0.71734
| PIV | 1.3311 | 71.7342
| MAX | 101.884 | 167.9607
| INCERTIDUMBRE DE X | 98.8333 | 162.825
| MIN | 95.7827 | 157.6893
| SERIE DE DATOS | CONTROL BAJO | CONTROL ALTO
| 1 | 100 | 165
| 2 | 110 | 181.5
| 3 | 90 | 148.5
| 4 | 100 | 165
| 5 | 110 | 181.5
| 6 | 90 | 148.5
| 7 | 100 | 165
| 8 | 110 | 181.5
| 9 | 90 | 148.5
| 10 | 100 | 165
| 11 | 110 | 181.5
| 12 | 90 | 148.5
| 13 | 100 | 165
| 14 | 110 | 181.5
| 15 | 90 | 148.5
| 16 | 100 | 165
| 17 | 110 | 181.5
| 18 | 100 | 165
| 19 | 110 | 181.5
| 20 | 90 | 148.5
| 21 | 100 | 165
| 22 | 110 | 181.5
| 23 | 100 | 165
| 24 | 110 | 181.5
| 25 | 90 | 148.5
| 26 | 100 | 165
| 27 | 110 | 181.5
| 28 | 90 | 148.5
| 29 | 85 | 140.25
| 30 | 100 | 150
| IDS: Z SCORE | CONTROL BAJO | CONTROL ALTO
| 1 | -0.019949 | 0.015998
| 2 | 1.177 | 1.1892
| 3 | -1.2169 | -1.1572
| 4 | -0.019949 | 0.015998
| 5 | 1.177 | 1.1892
| 6 | -1.2169 | -1.1572
| 7 | -0.019949 | 0.015998
| 8 | 1.177 | 1.1892
| 9 | -1.2169 | -1.1572
| 10 | -0.019949 | 0.015998
| 11 | 1.177 | 1.1892
| 12 | -1.2169 | -1.1572
| 13 | -0.019949 | 0.015998
| 14 | 1.177 | 1.1892
| 15 | -1.2169 | -1.1572
| 16 | -0.019949 | 0.015998
| 17 | 1.177 | 1.1892
| 18 | -0.019949 | 0.015998
| 19 | 1.177 | 1.1892
| 20 | -1.2169 | -1.1572
| 21 | -0.019949 | 0.015998
| 22 | 1.177 | 1.1892
| 23 | -0.019949 | 0.015998
| 24 | 1.177 | 1.1892
| 25 | -1.2169 | -1.1572
| 26 | -0.019949 | 0.015998
| 27 | 1.177 | 1.1892
| 28 | -1.2169 | -1.1572
| 29 | -1.8154 | -1.7437
| 30 | -0.019949 | -1.0505

## FORMATO
| SGC: SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD |  |  |  |  | PIV | SIGMA | STATUS
[6 empty] | < 4 | 6 | EXCELENTE
TRAZABILIDAD Y VALIDACION ANALITICA | [5 empty] | 5 - 12 | 5 | OPTIMO
[6 empty] | 13 - 50 | 4 | META QUALITAT
[6 empty] | 51 - 100 | 3 | ALERTA
Fecha de Revisión | 29 | MAYO | 2013 |  | FOR-QCP-007 | 101 - 200 | 2 | NO CONFORME
[6 empty] | > 200 | 1 | INACEPTABLE
LABORATORIO | QUALITAT | CLAVE | QT
www.qualitat.cc aterres@qualitat.cc
Area | BIOQUIMICA
Nombre de la prueba | GLUCOSA
Código | BQ001
Instrumento | ANALIZADOR QT XYZ
Método | ENZIMATICO
Código del Sistema | QT XYZ 001
Valor máximo detectable | 250
Valor mínimo detectable | 5
CV% esperado | 500%
| GLUCOSA | MIN | MAX | UNIDADES
Límites de referencia | GENERAL | 60 | 100 | mg/dL
| RANGO | 40
| MEDIANA | 80
| DS.Biológica | 10
Variabilidad Biológica | TONKS : ( Rango / 4 ) | 12.5%
Metas Analíticas | ASPEN = ( TONKS / 2 ) | 6.25%
| SIX SIGMA = ( Tonks / 6 ) | 2.083%
Frecuencia del análisis | DIARIO
Prioridad | URGENCIAS
Especímen | SUERO
Volumen | 5 ML
Mínimo absoluto | 0.5 ML
Estabilidad de la muestra | Temperatura ambiente: |  | 1 DIA
| + 4 grados C |  | 1 SEMANA
| - 4 grados C |  | 1 MES
| - 29 grados C |  | 1 AÑO
| - 70 grados C |  | 5 AÑOS
Recomendaciones para manejar la muestra |  | AYUNO 8 HRS
MUESTRA VENOSA
Interferencias |  | NO
NO
Validación | CONTROL | BAJO |  | ALTO
| Lote | NUMERO |  | NUMERO
| Valor Asignado | 100 |  | 150
| N | 30 |  | 30
| Media Observada | 100.1667 |  | 160.875
| DS | 8.3546 |  | 14.0646
| CV | 8.341% |  | 8.743%
| Bias | 0.1667% |  | 7.25%
| Z Score | 0.019949 |  | 0.77322
| CVR= ANALITICO / TONKS | 0.66725 |  | 0.6994
| ERROR TOTAL | 0.013311 | PIV | 0.54079
| INDICE DE VARIANZA | 1.3311 | 27.7052 | 54.0793
Bibliografía | INSERTO DEL CATALOGO
RMPX 2013