## EJEMPLO
CONTROL DE CALIDAD ANALITICO
www.qualitat.cc
aterres@qualitat.cc
RELEVANCIA MEDICA: VARIABILIDAD ANALÍTICA Y BIOLÓGICA
SW DESARROLLADO POR DR. ARTURO M. TERRÉS SPEZIALE
Fecha de Revisión: | 8 | 8 | 2018 |  | FOR-QCP-007
Revisión 5.5
LABORATORIO | NOMBRE DEL LAB | CODIGO | CLAVE DEL LAB |  | 2018-03-01
Area | BIOQUIMICA
Nombre de la prueba | Glucosa
Código | B1
|  | min | max | unidades
Límites de referencia: | GENERAL | 70 | 100 | mg/dL
| RANGO | 30
| MEDIANA | 85
| DS.Biológica | 7.5
Tonks | Meta Analítica : EEEC | 8.824% | + / - | 7.5 | mg/dL
Aspen | Meta Analítica : PICC | 4.412% | + / - | 3.75 | mg/dL
Six Sigma | Incertidumbre = Error Estándar | 1.471% | + / - | 1.25 | mg/dL
Frecuencia de análisis: | DIARIO
Prioridad: | URGENCIAS
Requisitos de la muestra:
Especímen: |  | SUERO
Volumen: |  | 5 ml
Mínimo absoluto: |  | 1 ml
Estabilidad de la muestra: | Temperatura ambiente: | 12 hrs
| + 4 grados C | 18 hrs
| - 4 grados C | 24 hrs
| - 29 grados C | 1 mes
| - 70 grados C | 1 año
Recomendaciones para manejar la muestra: |  | Ayuno de 4 hrs
Evitar hemolisis
| Método | ENZIMATICO
| Fundamento | GLUCOSA DESHIDROGENASA
| Instrumento | NOMBRE DEL ANALIZADOR
| Interferencias | Lipemia
Ictericia
| Valores elevados: | DIABETES MELLITUS
| Valores reducidos: | HIPOGLICEMIA MULTIFACTORIAL
Documentación | Manual de Procedimientos del Analizador. Año
Información Sobre el Método. Año
ISO 15189 / ISO 13528

## FORMATO
CONTROL DE CALIDAD ANALITICO
www.qualitat.cc
aterres@qualitat.cc
RELEVANCIA MEDICA: VARIABILIDAD ANALÍTICA Y BIOLÓGICA
SW DESARROLLADO POR DR. ARTURO M. TERRÉS SPEZIALE
Fecha de Revisión: |  |  |  |  | FOR-QCP-007
Revisión 5.5
LABORATORIO |  | CODIGO |  |  | 2018-03-01
Area
Nombre de la prueba
Código
|  | min | max | unidades
Límites de referencia: | GENERAL |  |  | mg/dL
RANGO
MEDIANA
DS.Biológica
Tonks | Meta Analítica : EEEC | #DIV/0! | + / - | #DIV/0!
Aspen | Meta Analítica : PICC | #DIV/0! | + / - | #DIV/0!
Six Sigma | Incertidumbre = Error Estándar | #DIV/0! | + / - | #DIV/0!
Frecuencia de análisis:
Prioridad:
Requisitos de la muestra:
Especímen: |  | SUERO
Volumen:
Mínimo absoluto:
Estabilidad de la muestra: | Temperatura ambiente:
+ 4 grados C
- 4 grados C
- 29 grados C
- 70 grados C
Recomendaciones para manejar la muestra:
Método
Fundamento
Instrumento
Interferencias
Valores elevados:
Valores reducidos:
Documentación
ISO 15189 / ISO 13528